西北大学

四级杆等离子体质谱

招标文件

招标编号：2015-15

二〇一五年九月

陕西·西安

致各应标单位的公开信

西北大学创建于1902年，是国家“211工程”和西部大开发重点建设院校之一。新的历史时期，学校各项事业进入了高速发展的快车道。学校的发展离不开社会各界的支持。随着长安新校区一期建设的完成及二期建设的陆续启动，学校与各施工、监理、物资供应等单位合作的机会越来越多。蓬勃发展的西北大学热忱欢迎各类诚信、守法、有实力的单位参与西北大学的建设和发展。

为了进一步规范建筑市场和大宗物资采购，防止各种不正之风的发生，国家、省、市以及我校都制定出台了一系列法规制度和管理办法，进一步明确了建筑、装修、大宗物资采购等主管单位和部门的职责，规范了招（议）标的程序，加强和完善了监督制约机制，为各应标单位提供公开、公平、公正的竞争舞台。我们反对企图通过商业贿赂等不正当手段谋取利益的做法。对依靠歪门斜道进入西北大学的建设企业或供货单位，一经查实，即取消其中标资格，并将不再允许其参与西北大学的招投标活动。希望我们共同努力为高等学校的建设发展创造一个良好的环境氛围。

学校发展，公司发财，公平竞争，校企双赢。我们希望所有参与西北大学建设和发展的公司和企业，对我校各级各类工作人员进行监督，若出现吃、拿、卡、要等违纪违法行为，应坚决抵制，大胆揭发。对事实清楚，证据确凿的，学校将予以严肃处理。

中共西北大学纪委                                                                         西北大学监察处　　　　　　　　　　                                           　　　　　　　　　　　  二〇〇六年五月

目    录

一、总 则	3

二、投标内容	3

三、招标文件的澄清与修改	4

四、投标书的编制要求及有关事项说明	4

五、投标人合格的资格文件	5

六、投标报价要求及说明	5

七、技术实施方案编写要求	5

八、保证金的收押与退还原则	6

九、投标书标记及密封规范	7

十、招评标程序	8

十一、投标书的审查与澄清	8

十二、评标原则与评标办法	8

十三、货款结算承诺及程序	9

十四、附件  	9

1、招标人相关信息	10

2、投标函（格式）	11

3、标报价表（唱标报价表）（格式）	12

4、法定代表人授权书（格式）	13

5、合同模板	14

6、四级杆等离子体质谱技术规范需求书…………………20

一、总 则

1、西北大学资产设备管理处受西北大学委托，就招标文件附件6所列内容进行邀请招标。

2、凡能满足本招标文件要求的合格制造商和合格代理商，均为合格的投标人。

3、招标人欢迎所有合格的投标人参与投标。但在招标工作量饱和状况下，招标人有权放弃首次参与此类项目投标的合格投标人（设备生产厂家除外）。

4、所有投标人必须保证提供的货物是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其产品的有关技术、专利、检验、商务等均要符合我国有关法律、法规；应有能力承担因所供货物而引起的全部法律责任。

5、投标人有隐瞒、欺诈行为，或在我校有不良供货或施工记录的，招标人有权拒绝其参与投标。

6、拟参与竞标的投标人应于2015年9月2日—9日下午4时前（节假日除外）在西北大学资产设备管理处设备采购科咨询或购买标书，逾期招标人不再受理。投标书正本1份、副本5份，开标时带往开标现场。开标时间和地点另行通知。

7、无论投标结果如何, 招标人均无义务和责任承担投标人因投标所产生的费用。

8、本招标文件的解释权归西北大学。

二、招标内容

1、本次招标四级杆等离子体质谱，具体技术要求详见附件6。

2、交货期：国产设备为合同签订后20个日历天内，进口设备为合同签订并向中标人出具100％的信用证后90个日历天内（交货期是指完成安装、调试、培训，交付正常使用的时间期限）。

三、招标文件的澄清与修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止前，按招标邀请书中的通信地址以书面形式通知招标人。招标人对收到的澄清要求，将予以答复。

2、在投标截止前的任何时候，无论出于何种原因，招标人有权主动或在答复投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改，而不解释修改的理由。

3、修改后的招标文件将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，作为招标文件的补充，成为具有法律效力的正式文本。投标人应立即以传真等形式确认已收到修改的招标文件。

4、招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日期，以使投标人有一定的时间对投标文件进行研究和修改。

四、投标书的编制要求及有关事项说明

1、投标文件必须按以下顺序和内容进行编写，主要包括：

（1） 投标函（见附件：投标函格式）；

（2） 投标人资格证明文件；

（3） 设备报价及技术规格响应明细表、偏差表（投标人自制）；

（4） 投标人认为必要的技术实施方案；

（5） 售后服务承诺；

（6） 投标人认为必要的附图及说明；

（7） 在同类项目中的业绩。

2、投标人应仔细阅读招标文件中的所有条款、注意事项和各项规范要求。如投标人未能按招标文件要求提交全部资料，或没有按招标文件要求做出实质性的响应，招标人有权取消其投标资格。

3、投标人提交的投标书，以及投标过程中与投标有关的所有往来函件均应使用规范的中文书写。投标人可以提交非中文资料，但与技术规格有关的段落，必须翻译成中文。产生歧义时以中文表述为准。

五、投标人合格的资格文件

投标人合格的资格文件是投标书中不可缺少的组成部分，主要包括：

1、营业执照副本，其中注册资金不得少于100万元人民币；税务登记证。（经销商必须提供原件；生产厂家须在复印件上加盖公章；进口设备的驻地办事机构须在复印件上加盖驻地机构公章）；

2、设备制造厂家签发的销售授权书或代理销售授权书；

3、企业法人授权书（法定代表人投标除外）和投标人身份证；

4、ISO9000、ISO14000等相关质量、环境认证书；

5、同类设备的供货或销售业绩。

以上所要求的资格文件中的1—3项为必备文件，开标时须提供原件。资格文件1—5项的复印件，作为资质部分按以上顺序装订于正本投标书中。投标人如没按以上要求提供文件和装订标书，其投标将被视为非响应性投标，招标人有权拒绝其参与投标。

六、投标报价要求及说明

1、本次招标，国产设备统一按人民币进行报价，进口设备统一按美元进行报价，报价均以万元为单位，精确到小数点后三位。

2、投标报价表中的价格，是指设备运送至西北大学相关实验室（进口设备除代理费，开信用证费用外）的价格，包括成本、运费、保险费、税费、搬运费、安装、调试费、清关杂费、安检商检等费用；

3、投标人在投标书中必须对拟供设备分项报价，标明设备的单价和总价。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价招标人将不予接受。投标书中必须有拟供设备技术规格响应表，并标明在配置、规格或技术性能方面的明细偏差。

七、技术实施方案编写要求

1、投标书中对技术实施方案的要求可用以下几种方式表述：

（1）解释、证明货物的合格性（可用证书或认证表述）；

（2）产品的技术指标、性能说明（可用产品技术指标资料或技术规格响应表表述）；

（3）所供产品的可比性、优越性、前瞻性表述；

（4）培训、工程进度、升级服务等。

2、投标人在阐述上述条款时应注意：所提供的货物的技术规格要优于或等同于招标书中要求的技术规格，并且使招标人满意。

3、技术规格及功能性说明应叙述准确，不得使用含混模糊和易造成歧义的词语。

4、货物合格性证明文件，应包括货物来源地和服务来源地的声明，供货时必须提供货物来源地的证书或证明。

八、保证金的收押与退还原则

1、本次招标，投标人须交纳投标保证金叁仟元人民币（3000元、现金)；投标报名时现场交纳。

2、投标保证金是招标人为了规范和约束投标人的行为而采取的保护措施。开标时，凡没有足额缴纳投标保证金的投标人，其投标将被视为非响应性投标，招标人有权拒绝其参与投标。未中标人的投标保证金，在评标结束当天予以退还。如遇下列情况之一者，保证金不予退还，作为对招标人的赔偿：

（1）报名参与本次投标，但在招标当日无故缺席的（经招标人许可的除外）；

（2）招标现场提供虚假授权、有围标等违规行为的；

（3）中标后三个日历天内不与招标人签订合同的；

（4）中标后三个日历天内未缴纳合同履约保证金的；

（5）不能响应标书且现场未做说明的。

3、本次投标，投标人中标后（无论整体或部分中标），投标人须交纳合同履约保证金伍万元人民币（50000元、转账)，合同履约保证金到账后退还中标人投标保证金叁仟元人民币（3000元、现金)。待合同执行完毕、设备验收合格后合同履约保证金予以退还。如遇下列情况之一者，合同履约保证金不予退还，作为对招标人的赔偿：

（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试的；

（2）所供设备与合同不符或验收不合格的；

（3）不能按合同履约的；

九、投标书标记及密封规范

1、本次招标，投标人须提供投标书正本一份，副本五份。每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，以示区别。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标书的正、副本，均需打印装订成册；修改错漏处，须有授权人或授权代表人在修改处签字或盖章。投标人对投标书检查无误后经授权人或授权代表人签字或盖章后密封。

3、投标人应将投标书的正本和副本分开密封，在封口处贴上“开标之日前不得启封”字样的封条，加盖公章后按招标文件要求的时间发送至招标人。

4、如果投标书未能按上述要求密封和标记，招标人对误投或早启封概不负责。由此造成提前开封的投标书，招标人将视其为废标。

十、招评标程序

1、开标时间和地点以电话通知为准，届时可请投标人到会对投标产品及方案进行介绍。

2、开标前，招标人和投标人共同对投标书的密封和标记情况进行检查；招标人按招标文件第五条要求对投标人的资质进行审查，投标人向招标人交纳投标保证金。资格审查不合格或不能提供保证金时，将取消其投标资格。

3、开标时，招标人和投标人共同对投标书唱标，公开报价。招标人可公布认为合适的内容，但投标人的优惠承诺不予公布。

4、组织评标专家按照评标原则和评标办法对投标文件进行评审。评标时，投标人必须按招标人安排程序对评标组提出的问题进行答辩、澄清。投标人在答辩、澄清时可对产品报价进行调整或进一步优惠。投标人在澄清所有技术问题后，有按照统一标准进行二次书面承诺和报价的可能。

5、评标专家按照评标办法与评标原则填写评标推荐意见书，以排序方式提出推荐意见与建议。

5、招标人根据专家评标推荐意见与建议，确定和公布最终中标厂商。但并不承诺最低价中标和现场公布中标厂商或中标价格。在确定和公布最终中标厂商前，招标人认为必要时，可以对认为有必要了解或核实的问题进行考查、核实。

十一、投标书的审查与澄清

1、评标组审查投标书的响应性只根据招标文件的要求和投标书的内容，而不寻求其它外部证据。如果投标书技术指标实质上没有响应招标文件的要求，将不再进一步评审。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离重新参与投标。

2、审核投标书有无报价计算上的错误。修正错误的原则如下：当单价与数量的乘积大于总价时，以原报总价为准；当单价与数量的乘积小于总价时，以原报单价为准，并修正总价。调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则投标将被拒绝。

3、为了有助于对投标书的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标书进行澄清，在招标人认为必要时，有关澄清的内容答复应以书面形式提交或认可。

十二、评标原则与评标办法

1、评标专家根据投标人提供的设备品牌、技术性能指标、报价、保修期限以及投标人资质、信誉、服务承诺等因素，按照质量、性能、价格、服务最优原则，综合评审后推荐中标人。

2、在投标方案、提供设备的性能、技术指标满足招标文件的前提条件下，投标报价是评标的重要依据，但不作为评标的唯一原则，招标人有不接受投标人最低报价的权利。

3、确定最终中标人时，在投标厂商所推荐产品均满足需求书要求的情况下，原则上按整体最终报价择优选择供货厂商。如投标人所推荐产品不能完全满足需求书要求或产品报价与相应预算差别较大时，招标人可根据投标实际情况分标段或分项选择供货厂商。

4、招标人对中标人所推荐产品的质量及价格有为期一个月的质疑权利。在确定中标人后一个月内，招标人有确凿证据证实中标人推荐产品的质量或价格有欺诈行为时，无论供货合同是否签订，招标人有权重新确定中标人或终止供货合同。

5、本次评标办法为综合评标法。综合评标主要以产品价格、品牌、性能、售后服务等因素组成。招标人将根据专家评标推荐意见与建议，结合招标项目经费情况确定和公布最终中标厂商。

十三、货款结算承诺及程序

1、本次招标，国产设备招标人不向中标人提供合同预付款，货款全部由中标人垫付，待合同执行完毕、验收合格后，一次性付清合同款；进口设备在合同签订后由招标人通过进出口业务代理公司向中标人出具100％的信用证，待合同执行完毕、验收合格后，一次性按合同付汇。

2、设备验收的程序为：

（1）由设备使用单位进行技术验收，并向学校提交技术验收报告；

（2）学校根据使用单位技术验收结果，组织有关部门和专家进行设备的最终验收。

十四、附件

1、招标人相关信息

2、投标函（格式）

3、投标报价表（格式）

4、法定代表人授权书（格式）

5、合同模板

6、四级杆等离子体质谱技术规范需求书

附件1

地址：陕西省西安市太白北路229号西北大学资产设备管理处

邮编：710069

电话：029-88302974

传真：029-88302974

联系人：赵会武　程忠信

网址：http://www.nwu.edu.cn

电子邮件信箱：zhhw@nwu.edu.cn

附件2

投标函（格式）

致：

根据贵校仪器设备招标文件           （编号），正式授权        （姓名和职务）代表               （投标人的名称），提交投标文件正本1份，副本    份。

根据文件要求，           （投标人）承诺如下：

(1) 我们已详细审核全部招标文件，愿意按招标文件要求，提供招标设备和相应的技术服务；

(2) 按招标文件中仪器设备配置、技术规范要求，投标总价为（大写）：         万元；

(3) 同意招标文件对投标资质要求及投标书编写要求，因资质不全或投标书编写不规范等被取消资格时，其责任由投标人自行承担；

(4) 在评标过程中，同意提供贵方要求的与本标有关的任何证据或资料；

(5) 同意本招标的投标保证金的收押与退还原则，愿按标书要求提供投标保证金（现金）    万元人民币；

(6) 尊重并接受贵校仪器设备的评标原则及对投标书的审查、澄清原则，无论中标与否，因投标产生的所有费用由投标人自行承担；

(7) 投标人愿意接受招标文件中的合同货款结算承诺与程序，中标后将根据招标文件要求，完成合同规定的责任和义务；

(8)……………………………..

(9)………………………………………….

与本标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话(传真)：

投标人代表(签章)：

地址：

(投标人)公章：

日期：        年        月       日

特别声明：各投标厂商必须按本格式进行投标承诺，（1）—（7）项所列内容原则上不能修改，其它内容可以另行承诺，否则招标人有权取消其投标资格。

附件3

投标报价表（唱标报价表）

单位：万（美）元

| 序号 | 设备 名称 |  | 品牌型号 | 台件数 | 设备费 |  | 安装等 其它费用 | 费用 合计 | 交货期（天） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  | 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：①报价必须以万（美）元为单位，小数点后保留三位。 ②序号即技术规范需求书所列设备序号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　（投标人名称）　的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就西北大学招标编号为 2015-   的        采购项目进行投标及合同的执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，有效期为     年    月    日至　　　年    月    日止，特此声明。

附： 法定代表人/代理人身份证复印件：

（法人代表身份证复印件）

法人代表签名：

（公章）：

年　　月　　日

（代理人身份证复印件）

代理人（被授权人）签字：

职务：

年    月    日

附件5

合同模板

（进口设备）

西北大学（甲方）与××××公司（乙方）就西北大学××××学院（系）购置的××××等设备（招标编号：　　　　　）经双方协商达成如下技术合同条款：

一、合同内容

乙方按本合同中确定的设备名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供货，详细配置见〈仪器设备购置清单〉；乙方按时将货物运送到甲方指定的地点，负责到货设备的安装与调试，达到正常使用；乙方负责为甲方培训操作、维护人员，质保期内负责指导仪器设备的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，按合同要求付给乙方相应的设备货款。

- 仪器设备购置清单（美圆）

| 产品名称 | 型号与规格 | 生产商、产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 小写 |  |

2、本合同总额为设备目的地(CIＰ)价格（大写）：        美圆。

3、合同总额为一次性包死价格，不受市场价格及外汇汇率变化的影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

二、交货时间及交货地点

1、乙方在收到信用证　　天之内到货，到货地点为西安西北大学相关实验室。

2、仪器设备的运输方式由乙方自行选择，但包装必须符合国际标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

三、产品质量保证

1、乙方必须保证所提供的设备及配套产品是合同规定厂家制造的、崭新的、未曾使用过的合格产品。

2、乙方提供的设备及配套产品必须等同或优于合同技术指标要求，并能按国际标准（行业标准）检测调试和验收，确保产品技术指标满足使用要求。

3、产品质量保修期为设备验收合格后  年。质量保修期内乙方免费维修，包括设备的零配件及国内不能解决的故障需要返回生产厂维修时所发生的一切费用。质量保期满后，乙方负责设备的终身维修。甲方如需更换设备的零配件，乙方只收取零配件的成本费，并由乙方负责更换。

四、技术服务承诺

1、乙方负责提供仪器设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。

2、人员培训：乙方免费为甲方培训设备使用人员。培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。

3、仪器设备到货后，由乙方技术人员会同甲方和商检局在甲方现场免费安装调试。

4、售后服务：质量保修期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出（ 48 ）小时，并派人到现场排除故障或制订解决方案。

五、验收方法及标准

1、设备到货后，甲方（使用单位）、乙方会同商检局共同开箱验收。在检查设备原产地、规格、型号、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试。甲方（使用单位）先进行技术验收（乙方协助），验收以国际标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

2、学校根据使用单位技术验收结果，组织有关专家进行设备的最终验收。

六、合同款项支付方式

合同生效后，由甲方通过进出口业务代理公司向乙方开出100%信用证，待设备到货、安装调试、并经学校组织验收合格后，由甲方通知进出口业务代理公司向乙方解汇。

七、违约责任

1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约，合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2、除不可抗力原因外，如遇下列情况之一者，甲方有权不予退还乙方所缴纳的合同履约、产品质量保证金，作为对甲方的赔偿：（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试；（2）所供设备不合格、与合同不符；（3）不能按合同履约；（4）设备验收不合格。

3、乙方对所供产品出现的问题推委、拖延，（48）小时未作出服务响应，应接受甲方的合理处罚。并且，甲方有权拒绝乙方以后参加学校竞标。

4、合同履约过程中，甲方应积极配合乙方进行设备验收以及验收前的外围配套等工作。否则，因此导致设备不能按期验收时，不能追究乙方责任；正常情况下应在设备验收合格后15天内按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天。否则，每超过一周应向乙方支付合同应付款3‰的滞纳金。

八、其它事项

1、合同经双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方执五份（设备管理、监察、审计部门各1份，使用单位2份），乙方执一份，执行完毕后自行失效。

2、下述文件为本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释，且具有同等法律效力：

①合同附件1：产品功能要求、技术规格及配置详单；

②合同附件2：补充条款（如果有）；

③合同附件3：澄清函及最终报价和承诺；

④招标文件；

⑤投标文件；

⑥进出口代理协议；

⑦中标通知书。

3、在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4、未尽事宜，双方协商解决。

5、合同签订地点：西安.西北大学

6、合同签订时间：　　 　　年　  月　  日

甲    方                                      乙    方（全填）

单位名称（盖章）：                             单位名称（盖章）：

地    址：                                    地    址：

法定代表人：                                  法定代表人：（盖章/签字）

委托代理人：（签字）                           委托代理人：（签字）

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：                                    　　传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

开户银行及账号：

(国产设备)

西北大学（甲方）与××××公司（乙方）就西北大学××××学院（系）购置的××××等设备（招标编号：　　　　　）经双方协商达成如下合同条款：

一、合同内容

乙方按本合同中确定的设备名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供货，详细配置见《仪器设备购置清单》；乙方按时将货物运送到甲方指定的地点，负责到货设备的安装与调试，达到正常使用；乙方负责为甲方培训操作、维护人员，质保期内负责指导仪器设备的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，按合同要求付给乙方相应的设备货款。

1、设备购置清单

| 产品名称 | 型号与规格 | 生产商、产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 合计→ | 小写 |

2、合同总额：　　　　万元，是指设备到达西北大学指定地点、完成验收后的价格，其中已包含设备价格、包装运杂费（含保险）、工程费、安装调试费及相关费用。

3、合同总额为一次性包死价格，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

二、包装运输要求

仪器设备的运输方式由乙方自行选择，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

三、交货时间及交货地点

交货时间为本合同生效后 　 天内到货，货到后  日内安装调试交付使用。交货地点为西北大学××××学院（系）指定地点。

四、产品质量保证

1、乙方提供的设备及配套产品，必须是合同规定厂家制造的、合格、全新、未曾使用的、且经过国家质检部门检验，并颁发了产品准销证的产品。

2、乙方提供的设备及配套产品必须等同于或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

3、产品质量保证期为设备验收合格后　　年。质保期内，乙方对所供设备免费进行质保和服务。

五、技术服务承诺

1、乙方负责提供仪器设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。

2、人员培训：乙方免费为甲方培训设备使用人员，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。

3、售后服务：质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出24小时。

六、验收方法及标准

1、设备到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查设备原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试、甲方负责技术验收（乙方协助），验收以国内行业标准或合同文本仪器设备供货配置清单中描述的有关技术要求为准。

2、学校根据最终使用单位技术验收结果，组织有关专家进行设备的最终验收。

七、合同款项支付方式

合同生效后，由乙方全部垫资，待设备到达指定地点、安装调试验收合格后，一次性付清合同货款。

八、违约责任

1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2、除不可抗力原因外，如遇下列情况之一者，乙方所缴纳的合同履约、产品质量保证金甲方有权不予退还，作为对甲方的赔偿：（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试；（2）所供设备不合格、与合同不符；（3）不能按合同履约；（4）设备验收不合格。

3、乙方对所供产品出现的问题推委、拖延，24小时未作出服务响应，应接受甲方的合理处罚。并且，甲方有权拒绝乙方以后参加学校竞标。

4、合同履约过程中，甲方应积极配合乙方进行设备验收以及验收前的外围配套等工作。否则，因此导致设备不能按期验收时，不能追究乙方责任；正常情况下应在设备验收合格后15天内按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天。否则，每超过一周应向乙方支付合同应付款3‰的滞纳金。

九、其它事项

1、合同经双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方执五份（设备管理、监察、审计部门各1份，使用单位2份），乙方执一份，执行完毕后自行失效。

2、下述文件为本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释，且具有同等法律效力：

①合同附件1：产品功能要求、技术规格及配置详单；

②合同附件2：补充条款（如果有）；

③合同附件3：澄清函及最终报价和承诺；

④招标文件；

⑤投标文件；

⑥进出口代理协议；

⑦中标通知书。

3、在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4、未尽事宜，双方协商解决。

5、合同签订地点：西安.西北大学

6、合同签订时间：　　 　　年　  月　  日

甲    方                                      乙    方（全填）

单位名称（盖章）：                             单位名称（盖章）：

地    址：                                    地    址：

法定代表人：                                  法定代表人：（盖章/签字）

委托代理人：（签字）                           委托代理人：（签字）

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：                                    　　传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

开户银行及账号：

附件6：四级杆等离子体质谱技术规范需求书

1．用途和实验目标

四极杆等离子体质谱仪不仅能够实现地球科学研究中微量元素和同位素研究，而且能够实现考古、材料、生物等学科科学研究中的微量元素和超痕量元素含量及部分同位素组成分析。国家自然科学基金科研仪器研制项目（41427804）研究计划需外购一台最新型号的高灵敏度的四极杆等离子体质谱，以与该项目研制的超快激光剥蚀系统联机实现高空间分辨率微区分析研究目标。

2．ICP-MS技术规格（参数）基本要求

2.1仪器的工作条件

2.1.1电源：

220 V (10%)单相, 50Hz (1)，≤30A，要求配备能够适合中国地区用户的UPS稳压电源(GE, TRUEPRO-PC-15KVA,输入：3W+N+PE,输出：1W+N+PE)、电池（松下，断电工作1小时，配电池柜，带断电短信提醒功能）。

2.1.2环境温度：

22  5 C。

2.1.3相对湿度：

＜80%。

2.1.4水温和水质：

要求投标者提供适合仪器正常工作的水循环冷却系统（使用原厂或国外品牌将给予评标倾向，见本标书9.1部分），工作温度范围5～30oC，水循环系统与仪器之间的单向管道长度不小于20 m。

2.1.5气源：

氩气，纯度≥99.995%

2.1.6仪器运行的持久性：

可连续不间断运行（不熄火可以连续工作一周以上）。

2.2 仪器的配置

2.2.1 主机：

本标书定购的设备是 Quadruple Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP－MS)，该设备应能对质量数从5～255 amu的同位素进行测定。所有的操作过程由计算机控制。对RF发生器，真空系统，质量分析器和探测器等应带有保护装置，意外断电后，仪器的真空、分子泵系统具有保护设计。

2.2.2 等离子体离子源：

2.2.2.1 电感耦合等离子体RF发生器：具动态调谐的固态RF发生器。ICP点火和功率输出完全由计算机控制，具有读出反射功率的功能，反射功率在干、湿气溶胶等各种仪器工作状态下均﹤3 w（含常规雾化器、膜去溶、激光剥蚀、GC等工作条件）。配备RF线圈≥3个，水冷方式，线圈准直工具1套。长寿命屏蔽圈/板类（若仪器配置有此项）≥3个。

2.2.2.2 ICP炬管以及可由计算机全面控制三维（水平、垂直和采样深度）炬位的定位装置。炬管≥5根，相应的套管≥3个（若仪器配置有此项）。软件系统能够记录仪器的马达位置并能够自动优化仪器的炬管X、Y、Z方向，马达位移精度优于0.1mm。炬管的连接气管（包括冷却气、辅助气）和接头各配5套。

2.2.3 进样系统：

可快速拆卸的溶液雾化进样系统，制冷装置对雾化室制冷控温（温度范围<-5 oC～>10 oC，温控精度优于0.1 oC）；计算机控制的质量流量计，用于雾化气、辅助气、等离子气等气体的质量流量精确控制；石英玻璃雾化器100μL/min 和200 μL/min各2个；ESI PFA耐腐蚀进样系统1套；ESI PFA-100 带进样针100 μL/min雾化器1个；内标混合装置1套。计算机程控蠕动泵(≥3通道)可配合下列进样方式：FIAS流动注射、有机进样系统，相应的泵管（进样管3包、废液管3包）（≥10根/包），备用气路接头和气管各2套，激光剥蚀进样炬管接头3个。>100位自动进样器1套（ESI SC-μ DX，含100 μL/min sample Proble 2个）。

2.2.4  ICP 接口：

由采样锥（sampler cone）和截取锥（skimmer cone）构成的水冷却等离子体接口，含铂金锥1套，镍质锥6套(如有不同类型，则各3套)。锥的o-ring 20个（若配置中含有）或垫片Gasket 200片（若配置中含有）；并配有因水冷装置出问题的过温保护装置。所有锥和离子透镜的备用螺丝及相应的隔片、o-ring、垫片等（可用5年以上）；清洗锥、透镜等的防水砂纸50张，抛光粉3瓶。

2.2.5 真空系统：

完全被保护的多级真空系统,分析部分真空度优于1×10-7Pa。从大气压抽至工作状态﹤30分钟，工作时分子泵如过热（≥40 oC），则应具有水冷装置。前级机械泵油雾过滤网或滤芯5个,泵油≥10L。机械泵离主机距离大于3m。

2.2.6数据采集和处理系统：

2.2.6.1 PC计算机：

计算机优于以下配置：CPU i7(≥3.4GHz)，内存≥4GB(DDR3)，硬盘≥1TB，光驱>16DVD+/-RW；≥24英寸LED液晶显示器；含音箱；惠普HP Laserjet Pro 400 M451dn彩色激光打印机或同等性能打印机, 英文版或中文版Windows操作系统（win7或更新版本）。USB3.0接口≥4个。计算机为国际著名品牌商用或工业级计算机，配置应等于或优于以上配置。安装新版Microsoft OFFICE（含word/excel/powerpoint）。

2.2.6.2 软件及功能：

- 仪器控制软件：炬管位置、质谱分析器、等离子体、离子透镜、检测器电压、检测器P/A转换（如果检测器需要进行脉冲和模拟转换）等全部仪器参数的自动调节功能。仪器的所有参数可以在一个窗口中进行手动调节。

- 目前常规的自动进样器的控制软件（具有控制ESI、Cetac等公司的自动进样器联机功能）。具有色谱信号采集与处理的功能。

- 同位素稀释法和标准加入法处理软件。

- 质量歧视校正软件。

- 质量校正功能。

- 内标归一软件。

- 丰度校正软件。

- 干扰校正软件。

- 部分和全部数据存取的软件。

- 激光剥蚀瞬时信号采集功能（TRA模式，可以最短进行总积分时间为≤5 ms的瞬时信号采集，软件瞬时信号显示响应没有延迟），每一样品分析后的文件单独保存，并且可以利用GLITTER（http://www.glitter-gemoc.com/）软件或ICPMSDataCal（http://www.samplesolution.cn）或Iolite（http://iolite-software.com）进行数据处理。瞬时信号的显示图可扩大至大半个屏幕，纵坐标能够准确显示cps/counts(具有归一化显示、所有元素在一张Log图上单独显示和无Log的常规显示选项), 横坐标能够显示时间，可以自定义横坐标的时间显示区段（如只显示最近30s、40s的信号）并随着分析时间的延长，自动更新窗口中的信号为最新。具有相应的数据分析处理软件（可以输入每个样品的内标元素含量），数据结果可以直接输出CSV、TXT等格式。具有与本项目研制的激光剥蚀系统互控的端口、通讯协议、软件可将激光剥蚀系统作为自动进样器分析激光剥蚀系统预存的剥蚀点位，工厂软硬件工程师协助项目组开发相关的软硬件。

2.2.6.3 检测器：

配备最新一代检测器2个。

2.2.7 附件和备件：

2.2.7.1仪器维护工具[含万用表、各种扳手、各种平口及十字螺丝刀、内六角螺丝工具、镊子、套筒及助力工具、气管切割刀等工具(若有英制、公制之分则各备一套)]及专用工具箱各1套。

2.2.7.2消耗品报价[列明细清单、型号、及报价，包括采样锥（镍、铂金）、截取锥（镍、铂金）、炬管（若有，不同内径分别报出）、检测器、分子泵、机械泵、蠕动泵、RF发生器、离子透镜、泵油等]。

2.2.7.3含有3年常规消耗品和1年消耗品各一套。

2.2.8 仪器部件报价单

2.2.8.1分子泵、机械泵等单独报价

2.2.8.2动态反应池、碰撞池类消除干扰的设备及相应的气路控制装置（若有，含1套）

2.2.8.3仪器配置水冷系统为原厂制造或国内外著名品牌，并标出国内可替换的品牌及型号。

3．仪器的分析指标

在进行常规定量分析的仪器条件下同时达到如下指标：

3.1 灵敏度  (用ESI-PFA-100型号100 μL/min PFA雾化器在自吸进样条件下测定)

| 分析 元素 | 常规灵敏度模式 |  |  |  | 高灵敏度模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灵敏度 （Mcps/ppm） | 背景 （cps） | 检出限* (ppt) |  | 灵敏度 （Mcps/ppm） | 背景 （cps） | 检出限 （ppt） |
| 7Li | >30 | <5 | <2 |  | >90 | <50 | <0.2 |
| 23Na | >40 | <100 | <10 |  | >120 | <500 | <1 |
| 59Co | >50 | <3 | <1 |  | >150 | <10 | <0.2 |
| 89Y | >150 | <2 | <1 |  | >400 | <5 | <0.1 |
| 115In | >150 | <2 | <1 |  | >400 | <5 | <0.1 |
| 140Ce | >150 | <2 | <1 |  | >400 | <5 | <0.1 |
| 208Pb | >120 | <2 | <1 |  | >500 | <5 | <0.1 |
| 232Th | >100 | <2 | <1 |  | >500 | <5 | <0.1 |
| 238U | >100 | <2 | <0.5 |  | >500 | <5 | <0.1 |

* 检出限（3倍标准偏差，200毫秒积分）；低灵敏度模式指移除屏蔽炬/shield、高灵敏度接口等技术后的仪器常规工作灵敏度；背景测试方法为不进样方式（将进样管堵上）测试。

3.2氧化物与双电荷

CeO+/Ce+≤2%

Ba2+/Ba+≤3%

3.3 背景（为5 和220 amu处的平均计数）：

分别<1cps

3.4 丰度灵敏度(定义为M处的峰强度与M－1和M＋1处峰强度的比值)：

在低质量端优于1.010-6, 在高质量端优于5.010-7。

3.5分辨率:

0.4～1 amu连续可调

3.6短期稳定性（RSD）：

采用多元素混合标准溶液，测定7Li, 24Mg, 59Co, 115In, 140Ce， 208Pb、232Th和238U,不加内标，RSD1.5％(>20分钟)

3.7长期稳定性（RSD）：

采用多元素混合标准溶液，测定7Li, 24Mg, 59Co, 115In, 140Ce， 208Pb、232Th和238U,不加内标，RSD3％(>4小时)

3.8同位素比精度：

5ppb Ag溶液雾化进样，20次分析，每次分析2分钟，每次分析之间清洗1.5分钟，20次分析结果的107Ag/109Ag 同位素比值精度RSD0.1%。

3.9清洗速度:

引入100 ppm的Rh，1分钟后用2％的硝酸清洗(泵速不变)，30秒内Rh的信号降低1000倍以上（常规溶液进样模式）。

3.10数据采集:

最新一代检测器，≥9个数量级线性动态范围。

3.11质量校正稳定性：

测定10 ppb的7Li, 24Mg, 59Co, 115In, 140Ce， 208Pb、232Th和238U的多元素标准溶液，定义为峰最高位置的漂移，不使用多点寻峰算法。1天连续操作质量漂移<0.05amu。

4．安装、调试和验收

4.1安装：

仪器到货后15天内，投标者安排有经验的工程师到仪器用户现场安装仪器。

4.2调试：

投标者在仪器安装完后将安排富有仪器调试经验的技术人员对仪器进行调试，并对本标书第三部分提出的分析指标进行逐项演示,并要求按仪器分析指标验收一次完成(除特殊情况外)，在安装现场进行不少于3天的仪器运行维护培训。

4.3 验收：

在用户和仪器厂家技术人员双方确认仪器的各项功能均已达到要求后方可对仪器进行验收。验收按学校相关规定及标书要求进行。

整机从安装之日起三个月内，如果系统不能正常工作或不能达到仪器分析指标，在卖方尽快、尽力排除故障的前提下，仍不能解决问题，买方有权要求卖方更换部件或全部新品以解决问题。卖方应在接到买方书面申请（传真有效）后，应在三个月内免费从原厂运出更换部件或更换新品。买方也应积极、快速的配合卖方办理货物返回和进口的手续。新品或新部件到货后，三个月内，仍不能正常工作，不能满足仪器验收指标要求，买方有权利要求退货。如果卖方没有更换部分或全部新品，仪器没有明显的性能改善，系统仍不能正常工作，安装之日起6个月内，仍不能满足要求的，买方可以提出要求卖方退货和返还全部预付货款。

5．技术培训要求

仪器安装验收后的3个月内，投标者应在国内对用户进行2人2周的仪器操作，仪器维护，软硬件故障排除的培训。外地培训期间培训人员的差旅费用由投标者自付。

6．维修服务和技术服务

6.1保修期：

仪器的整个系统从验收之日起，保修期2年，且消耗品价格应不高于本合同价格。

6.2软、硬件升级：

投标者应免费向用户提供自验收之后未来5年的与仪器分析技术有关的必要的硬件升级，终身免费提供软件升级（可将光盘邮寄至本项目所在实验室）。

6.3技术资料提供：

投标者应向仪器用户提供仪器的详细结构图纸，控制电路板之间的联络图，每块控制电路板的控制电路简图和详细电路图。提供仪器的软、硬件手册。

6.4其他资料提供：

投标者应向用户提供非本厂生产的仪器零部件的详细使用说明，生产厂家，联系地址（包括机械泵、分子泵、气体流量控制器、水循环、RF发生器等所有第三方厂家的产品）。

6.5技术服务：

投标者应具备在24小时内对用户的服务要求做出反应，5个工作日内提供必要的技术服务的能力。

6.6 仪器维护：

投标者应向用户提供常规仪器保养和维护的日程表，并对前2-3次的常规维护提供现场技术支持。这种维护包括采样锥，截取锥的清洗，离子镜的清洗，泵油更换，冷却系统冷却剂的更换（如有必要），检测器的更换等。提供仪器的维修手册、维修指导录像。

7．其他部件

提供使用手册、说明书等资料，以及仪器必备或标配的其他部件。

8．其他要求

8.1其他条件：

对于投标者能全部满足如下条件保证的将给予评标偏向。

- 高灵敏度模式下，中质量数(89Y-115In等元素) ≥500 M cps/ppm，且背景<5 cps，同时重质量数(206+207+208Pb、232Th、238U等元素) ≥1000 M cps/ppm，且背景<5 cps；重质量数(206+207+208Pb、232Th、238U等元素) ≥1500 M cps/ppm，且背景<5 cps给予优先评标偏向。

- 稳定性（RSD）：采用多元素混合标准溶液，测定7Li, 24Mg, 59Co, 103Rh, 208Pb, 159Tb和238U,不加内标，短期RSD1％(>20 分钟)，长期RSD2％(>4小时)。

- 从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于20分钟。

- 免费提供每年一次仪器全面维护和技术咨询（持续5年）。

8.2发运时间：

仪器应在合同生效后120天内到货。提前到货招标人不会支付附加费用，但对于提供超过150天后才能到货的投标者，在评标确定价的基础上将对标价0.3％/周费用递减，但标价的可调价格不应超过标价的3％。

8.3目的港：

中华人民共和国西安咸阳国际机场。

8.4交货地点：

西北大学太白校区大陆动力学国家重点实验室。

9.技术咨询：

联系人：陈开运    电话：029-88305924   email：kychen@nwu.edu.cn

注：需求书中所列的技术参数为甲方对设备技术性能的基本要求，投标厂商可推荐性能优于要求的产品。